## Sheet1
附件一
集中采购产品信息表
序号 | 设备类型 | 设备名称 | 质量层次 | 数量 | 功能描述
| 生殖中心设备 | 手术显微镜 | 国产 | 1 | 无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）； 单一连续可调节物镜下，工作距离≥200-500mm；广角目镜，屈光补偿 ，眼杯高度可调； 主刀镜可调节角度 ；可绕垂直轴旋转 ，面对面助手镜，12.5X双目镜筒；全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，1.8 配备手动调节旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度。照明系统:光源系统为LED光源系统，光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动.支架系统：电动平衡调节系统；支架具有智能防震颤,支架臂上具有电磁锁；术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示,过顶设计.录像系统.手术过程全高清实时显示和录像，无失真、无压缩、无延时，开机快速入操作界面。支持全高清实时显示，软件后期可升级支持远程会诊线下观看。全高清实时显示，暂停，截图 录制高品质图像。剪切、合并、导出、添加水印等、打印报告，操作简便。
|  | 手术双极电凝钳 | 国产 | 1 | 双极，散热增强设计，避免过度电凝造成的组织粘连。工作端 工作频率≤1MHz 。额定功率≤10W。电阻值150Ω。电凝镊长度8-12cm，符合人体工学。双极线足够的线体长度方便术中不同术区使用。尖端工作直径≤0.2mm,不粘连组织，更精细。减少电凝组织时的侧向损伤且可复用。
|  | 化学发光仪 | 国产 | 1 | 检测原理：磁微粒直接化学发光技术。测试项目：≥100项。 仪器系统后续可采用模块组合式设计，连接同品牌免疫模块，具有模块拓展可能。 最小检测模块试剂位≥30个，支持在线更换试剂。搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机及随时加载。检测速度：≥300测试/小时。急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。反应杯：最小检测模块可一次性装载≥2000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理。 试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。 加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。 无需一次性Tip头吸取样本。 混匀技术：非接触式混匀。 携带污染率：＜5PPM，保证结果精确性。 通讯功能：可与LIS系统双向通讯。 标准曲线稳定，稳定时间≥28天。 设备可24小时待机。 设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测。 设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。 试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。
| 腔镜类设备 | 宫腔镜 | 国产 | 1 | 1、具备宫腔镜工作站，镜、鞘一体化； 2、具备宫腔镜检查，活检；宫腔异物取出，宫腔息肉切除等功能； 3、包含摄像主机、摄像头、冷光源、监视器、膨宫泵、检查镜、台车、检查器械、工作站、等离子电切系统、等离子电切镜、导光束。
|  | 腹腔镜 | 国产 | 2 | 具备4K图像处理性能；具备白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光等多种图像模式；具有光谱染色功能；主机支持3D功能，连接3D电子内窥镜可直接实现3D观察；具有触摸屏设计；主机需自带刻录系统；具有多种录像格式选择；需要智能识别镜种；可通过主机输入端口实现双镜联合；具有自动对焦功能；具有主机光源联动功能；具有光纤插入自动检测功能；气腹机要具备多种模式；镜头需要能够进行高温高压、等温等离子等灭菌。每套系统含显示器、摄像主机、光源主机、气腹机、摄像头、光学腹腔镜头3D电子腹腔镜头，导光束，高频电刀，台车等。
1 | 放射类设备 | 数字化生殖造影系统 | 国产 | 1 | 满足临床消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要；满足全身各部位血管及非血管介入治疗检查。能实现各部位的平板数字化透视及摄影，实现数字图像储存管理等功能。
|  | X线电子计算机断层扫描装置128排CT | 国产 | 1 | 较大的毫安秒，应用于大体重人群的腹部检查，能保证图像质量，同时在低kV检查时能够保证患者的对比剂用量减少。快速扫描，检查速度可以提高检查速度，降低辐射剂量和提高检查效率，增加病人流通量。宽探测器，扫描一圈可以覆盖整个单器官，保证图像的成像效果以及可以做单圈扫描灌注成像，提供肿瘤的血供情况。部分先进后软件，可以降低图像噪声，提高图像质量，保证CT值均一性，同时联合高mA和低KV能降低对比剂的使用量。能谱成像。用于检查冠状动脉有无狭窄、搭桥、支架的放置、心功能分析、心肌灌注、心脑血管联合扫描、胸痛三联征等临床心脏全方面的解决方案，同时一站式的检查解决方案，全身大范围的多部位血管联合成像和灌注成像，以及脑卒中的全面临床，全身扫描的临床应用和科学研究。
|  | 移动DR | 国产 |  | 适用于全身位移动X射线检查。
4 | 数字化扫描系统 | 数字化扫描系统 | 国产 | 1 | （1）病理远程会诊及多院区管理、作业； （2）疑难切片数据存储：规避玻璃切片存储方式存在的弊端，实现切片的永久保存。 （3）缩短诊断时间：缩短远程会诊的时间；AI技术帮助快速判断病变类型和分级，进一步缩短诊断时间，提高准确性。 (4)工作效率提升：打破工作区域限制，使科室人员随时随地均可进行多专家在线探讨。 (5)增加患者在诊疗过程中的满意度:通过数字化技术实现帮助患者足不出户，使用微信小程序等实现预约借片、还片，特殊检查的申请、远程会诊申请等服务。 全流程数字化管理系统支撑：病理全流程信息管理系统实现病理科建设的互联互通、质控追踪一体化，实现病理信息的全流程监管、及时交互，解决病理科所面临的问题，并针对诊断质控和技术质控过程提供多种统计管理；同时，各个设备连通，能提升制片、诊断的质量和效率。病理信息化管理与数字切片的结合，最终实现数字化病理科建设，改变传统的病理作业模式，使病理科的管理、工作更加的规范化、高效化、一致化、信息化。
5 | 呼吸机 | 呼吸机 | 国产 | 17 | 1、显示屏≥15.6英寸彩色触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080像素； 2、潮气量：20ml—3800ml； 3、支持≥4道波形同屏显示； 4、提供≥3种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示； 5、标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式； 6、自动适应性压力调整容量控制功能；压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、智能自适应通气模式（AMV/ASV）； 7、提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式； 8、夹板模拟肺≥2个，德标转国标氧气转接头≥2个，国标转德标氧气转接头≥2个； 9、呼吸机专用台车≥1台，呼吸机防尘罩≥1个； 10、呼吸机加湿器≥1个，湿化灌≥1个；11、具备高流量模式。
|  | 高频呼吸机 | 国产 | 7 | 呼吸机适用范围：新生儿（含早产儿）和小儿（体重小于30kg）。彩色触摸显示屏至少有中文操作系统。具有高频通气、常频通气、无创通气、高流量氧疗等功能。至少配备流量传感器，无需耗材，要求检测准确，不受外界影响，可长期使用。至少具备USB接口2个和VGA接口。具备压力触发、流量触发，24.具备检测吸入和呼出潮气量参数。至少具备检测吸入、呼出分钟通气量参数、自主呼吸分钟通气量参数、检测峰压参数功能、检测肺顺应性参数功能（包含动态和静态）、自动泄漏补偿功能、开机自检和系统自检功能、具备氧浓度报警、呼吸频率报警。
|  | 无创呼吸机 | 国产 | 8 | 1、无创双水平，适用于对成人和儿童进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求； 2、持续气道正压通气模式(CPAP模式)、自主模式(S模式)、时控模式(T模式)、自主/时控模式(S/T模式)、压力控制模式(PC模式)、高流量疗模式(HFNC模式)，高流量氧疗模式； 3、具备氧浓度调节功能； 4、配备一体式移动台车，可搭载氧气瓶，配备后备电池。
|  | 转运呼吸机 | 国产 | 2 | 适用于成人、儿童、婴幼儿。 电动电控呼吸机。 重量轻 。内置电池。有创通气模式：A/C、PC、SIMV、CAPA/PSV、CPRV。 无创通气模式。监测：气道峰压、潮气量、呼吸频率、氧浓度、PEEP。波型显示：压力—时间、流速—时间、容量—时间。 具有自动调节压力上升时间及呼气触发灵敏度。具有压力触发，流量（流速）触发。触摸控制屏分辨率。防尘防水。